## 1-10
|  | KALİBRASYON TAKİP VE CİHAZ LİSTESİ | [5 empty] | Kayıt No | 9
[8 empty] | Kayıt Tarihi | 2026-03-09
LS.66.03 / 21.05.2018 / 07 /24.06.2024
No | CİHAZ MARKA/MODEL/AD | SERİ NUMARASI | CİHAZIN KULLANILDIĞI PARAMETRE VE METOT | KALİBRASYON YAPAN | KALİBRASYON TARİHİ / GELECEK KALİBRASYON TARİHİ | BAKIM / ARA KONTROL PERİYODU | KULLANIM DURUMU / GEREKÇE | PROBLAR VE SERİ NUMARALARI | KABUL KRİTERİ | KALİBRASYON NOKTALARI
1 | Bresser MPO 401 | 1201656 | Katı Numunede Asbest Tür Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | -
| (Polarize Işık Mikroskobu) |  | HSG 248 A2 – NIOSH 9002 |  | --
2 | Bresser ETD 201 | 5806200-1617 | Katı Numunede Asbest Tür Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | -
| (Stereo Mikroskobu) |  | HSG 248 A2 – NIOSH 9002 |  | --
3 | GreenLab GRL-0001 | -- | Katı Numunede Asbest Tür Tayini / Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | 2026-06-29 | KULLANIMDA | -- | -- | -
| (Çeker Ocak) |  | HSG 248 A2 – NIOSH 9002 / HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | -- | 2028-06-29
4 | Nikon E 200 | 617175 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | -
| (Faz Kontrast Miikroskobu) |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --
5 | Sensidyne Gilian 5000 | 20140401006 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | -
| (Hava Örnekleme pompası) |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --
6 | Bios defender 530M | 146198 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 2021-09-03 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | HİZMET DIŞI / ARIZALI | -- | ± % 5 | 1 - 1,7 - 2 - 2,5 - 3 -3,5 - 4 L/min noktalarında
| (Debi ölçer) |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | 2022-09-03 |  |  |  | (TS EN 482 B.2.1.3)
7 | Benetech GM8910 | 2432713 | Katı Numunede Asbest Tür Tayini / Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti | 2025-08-26 |  | KULLANIMDA | -- | Bağıl Nem ; 10-20 °C ±%10 20-30 °C ±%5 30-40 °C ±%2,5 40-50 °C ±%1,5 50-60 °C ±%1 | (nem için )15 °C - 25 °C - 30 °C 35 °C - 45 °C - 50 °C
[6 empty] | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. |  |  | 0,05-0,2 m/s±%55 0,2-0,5 ± %30 0,5 - 1 ±%15 1-5 ±%10 5-10 ± %7 | 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 m/s
[5 empty] | 2026-08-26 |  |  |  |  | 20 °C - 30 °C - 40 °C - 50 °C - 60 °C - 120 °C
20- 50°C ±0,5 50-120°C ±1
[9 empty] | ± 1.0hPa | 900 Pa, 950 hpa, 990 hpa, 1000 hPa, 1010 hPa , 1020 hpa , 1030 hPa, 1050 hPa, 1100 hPa
İSGÜM Duyuru
8 | HTC-1 Datalogger | 141052 | Laboratuvar Ortam Koşullarının İzlenmesi , Takibi ve Kaydı | Protos Kalibrasyon Hizmetleri | 2026-01-12 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | +/- %10 Rh | 20-80 % Rh 15-30 °C (Aralıklarında farklı 3 noktada)
| (Sıcaklık – Nem Ölçer) |  |  |  | 2028-01-12 |  |  |  | ± 0,1 oC Cihaz Data Sheet Teknik Özellikler
9 | PYSER OPTİCS | CS5589 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | PYSER OPTİCS | 2024-06-21 |  | KULLANIMDA | -- | ±2 µm | 100 µm
| (Stage Mikrometresi / Optik Skala) |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | 2026-06-21 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. |  |  | (HSG 248 A1.19)
10 | Sensidyne Gilian BDX II | 20160502010 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- |  | -
| (Hava Örnekleme pompası) | [7 empty] | --
|  |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --

## 11-20
|  | KALİBRASYON TAKİP VE CİHAZ LİSTESİ | [5 empty] | Kayıt No | 9
[8 empty] | Kayıt Tarihi | 2026-03-09
LS.66.03 / 21.05.2018 / 07 /24.06.2024
No | CİHAZ MARKA/MODEL/AD | SERİ NUMARASI | CİHAZIN KULLANILDIĞI PARAMETRE VE METOT | KALİBRASYON YAPAN | KALİBRASYON TARİHİ / GELECEK KALİBRASYON TARİHİ | BAKIM / ARA KONTROL PERİYODU | KULLANIM DURUMU / GEREKÇE | PROBLAR VE SERİ NUMARALARI | KABUL KRİTERİ | KALİBRASYON NOKTALARI
11 | Sensidyne Gilian BDX II Hava Örnekleme pompası | 20191002056 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | HZİMET DIŞI / KIRIK | -- | -- | -
|  |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --
12 |  | HSL055 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | -
| RICE Kalite Kontrol Slaytları |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --
13 | ULO Optics | 7677 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | -
| (Faz Kontrast Test Slaytı) |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --
14 | PERM-O-FİX | 6025 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | -
| (Aseton Buharlaştırma Cihazı) |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --
15 | McCrone Microscopes & Accessories | #416 | Katı Numunede Asbest Tür Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- |  | KULLANIMDA | -- | -- | -
| (Katı Numune Referans Seti) – (15 Adet Kalite Kontrol Slaytları) |  | HSG 248 A2 – NIOSH 9002 | (6 adet asbest lifine sahip test slaytları) | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ.
16 | SOIF Optical Instruments Abbe Refraktometre | RS18T022916 | Katı Numunede Asbest Tür Tayini | ISOKAL Kalibrasyon Danışmanlık Eğitim San. Tic. Ltd.Şti. | 2024-06-20 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | nD ± 0.004 | 1.550 - 1.605 - 1.640 - 1.670 - 1.700 Noktalarında
|  |  | HSG 248 A2 – NIOSH 9002 |  | 2026-06-20 |  |  |  | USEPA Madde.D/İsgüm Duyuru
17 | TEKSENS | 137353 | Pompa akış hızı doğrulama ve stabilitesini ölçme | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 2021-09-03 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | HİZMET DIŞI | -- | ± %5 | 1 - 1,7 - 2 - 2,5 - 3 -3,5 - 4 L/min noktalarında
| (Rotametre) |  |  |  | 2022-09-03
TS EN ISO 482 B.2.1.3
18 | DWYER (Akış Ölçer) | 6833 | Pompa akış hızı doğrulama ve stabilitesini ölçme | Metkal Ölçü Ve Test Sistemleri | 2019-03-14 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | HİZMET DIŞI / KALİBRASYONU YOK | -- | ± %5 | 1 - 1,7 - 2 - 2,5 - 3 -3,5 - 4 - 5 L/min noktalarında
--
TS EN ISO 482 B.2.1.3
19 | Digital Kumpas | 81021 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | MARKAL KALİBRASYON & DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024-08-09 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | ± %5 | 15-20-25-50 mm noktalarında
|  |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | 2027-08-09 |  |  |  | (HSG 248 A1.12)
20 | Sensidyne Gilian BDX II | 20161102013 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | HİZMET DIŞI | -- | -- | -
| (Hava Örnekleme pompası) |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --

## 21-30
|  | KALİBRASYON TAKİP VE CİHAZ LİSTESİ | [5 empty] | Kayıt No | 9
[8 empty] | Kayıt Tarihi | 2026-03-09
LS.66.03 / 21.05.2018 / 07 /24.06.2024
No | CİHAZ MARKA/MODEL/AD | SERİ NUMARASI | CİHAZIN KULLANILDIĞI PARAMETRE VE METOT | KALİBRASYON YAPAN | KALİBRASYON TARİHİ / GELECEK KALİBRASYON TARİHİ | BAKIM / ARA KONTROL PERİYODU | KULLANIM DURUMU / GEREKÇE | PROBLAR VE SERİ NUMARALARI | KABUL KRİTERİ | KALİBRASYON NOKTALARI
21 | Ultrasonik Banyo | 809370300030 | Katı Numunede Asbest Tür Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- |  | KULLANIMDA | -- | -- | -
|  |  | HSG 248 A2 – NIOSH 9002 |  | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ.
22 |  | 20200304082 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini |  | -- |  | HİZMET DIŞI / ÇALINDI | -- |  | -
Sensidyne Gilian BDX II
| (Hava Örnekleme pompası) |  |  | Kalibrasyon gerekmez |  | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. |  |  | --
|  |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --
23 | MEIJI – DSO 10x | MA936D | Katı Numunede Asbest Tür Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | -
|  |  | HSG 248 A2 – NIOSH 9002 |  | --
24 |  | 20200203100 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini |  | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- |  | -
Sensidyne Gilian BDX II
| (Hava Örnekleme pompası) |  |  | Kalibrasyon gerekmez |  |  |  |  | --
|  |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --
25 | UNI-T Anemometre | 2105945-01 | Toz Ölçümü ve Asbest ve Diğer Lifsi Tozlar Tayini | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 2021-12-31 |  | HİZMET DIŞI | -- | 20-35 °C ± 0,5 | Bağıl nem ; 10 °C , 20 °C , 30 °C , 40 °C, 50 °C, 60 °C
[6 empty] | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. |  |  | 35-50 °C ± 0,5
50-60 °C ± 1
60-80 °C ± 1
80-120 °C ± 1
[9 empty] | 0,05-0,2 m/s±%55 0,2-0,5 ± %30 0,5 - 1 ±%15 1-5 ±%10 5-10 ± %7 | 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 m/s
|  |  | HSG 248-A1-NIOSH 7400-HSG248-A2-NIOSH 9002-HSE-MDHS 14/3 |  | 2023-12-31 |  |  |  | İSGÜM Duyuru
26 | UNI-T Anemometre | 2105945-02 | Toz Ölçümü ve Asbest ve Diğer Lifsi Tozlar Tayini | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 2021-12-31 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | HİZMET DIŞI | -- | 20-35 °C ± 0,5 | Bağıl nem ; 10 °C , 20 °C , 30 °C , 40 °C, 50 °C, 60 °C
35-50 °C ± 0,5
50-60 °C ± 1
60-80 °C ± 1
80-120 °C ± 1
[9 empty] | 0,05-0,2 m/s±%55 0,2-0,5 ± %30 0,5 - 1 ±%15 1-5 ±%10 5-10 ± %7 | 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 m/s
|  |  | HSG 248-A1-NIOSH 7400-HSG248-A2-NIOSH 9002-HSE-MDHS 14/3 |  | 2023-12-31 |  |  |  | İSGÜM Duyuru
27 | UNI-T Anemometre | 2105945-03 | Toz Ölçümü ve Asbest ve Diğer Lifsi Tozlar Tayini | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 2021-12-31 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | HİZMET DIŞI | -- | 20-35 °C ± 0,5 | Bağıl nem ; 10 °C , 20 °C , 30 °C , 40 °C, 50 °C, 60 °C
35-50 °C ± 0,5
50-60 °C ± 1
60-80 °C ± 1
80-120 °C ± 1
[9 empty] | 0,05-0,2 m/s±%55 0,2-0,5 ± %30 0,5 - 1 ±%15 1-5 ±%10 5-10 ± %7 | 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 m/s
|  |  | HSG 248-A1-NIOSH 7400-HSG248-A2-NIOSH 9002-HSE-MDHS 14/3 |  | 2023-12-31 |  |  |  | İSGÜM Duyuru
28 | Elektromanyetik, Elektriksel Alan Ölçüm Cihazı EMF 450 | 200800301 | Manyetik Alan Tayini | EMC TEST VE KONTROL HİZMETLERİ A.Ş. | 21.06.2022 (Emc Lab/Manyetik Alan) 28.06.2022 (Antek Kalibrasyon/Elektrik Alan) |  | HİZMET DIŞI | -- | Manyetik Alan ±(15%+100 digit) Elektrik Alan ±(7% + 50dgt) | 50-60 Hz aralığında
|  |  | TS EN 50413 | [6 empty] | 0,5 V/m ,1 V/m , 3 V/m , 6 V/m , 10 V/m , 15 V/m, 20 V/m , 30 V/m , 40 V/m, 50 V/m, 70 V/m , 90 V/m , 100 V/m, 200 V/m ,300 V/m , 400 V/m, 500 V/m , 700 V/m , 1000 V/m , 2000 V/m.
[6 empty] | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. |  |  |  | 1 mG, 5 mG, 10 mG, 20 mG, 100 mG, 200 mG, 500 mG, 1000 mG, 2000 mG.
2024-06-21
ANTEK KALİBRASYON TEST ÖLÇÜM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LABORATUVAR
0,002 mW/m2 , 0,005 mW/m2 , 0,0090 mW/m2, 0,1 mW/m2, 0,5 mW/m2 , 1 mW/m2 , 3 mW/m2 , 5 mW/m2 , 8 mW/m2 , 10 mW/m2 , 50 mW/m2 , 100 mW/m2 , 300 mW/m2, 500 mW/m2
Data Sheet
29 | Radyofrekansı, Elektromanyetik Alan Ölçüm Cihazı - 480846 | 200803934 | Manyetik Alan Tayini | ANTEK KALİBRASYON TEST ÖLÇÜM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LABORATUVAR | 2025-01-13 |  |  | -- | +/- 1,0 dB (50 mHz ila 1,9 Ghz), +/- 2,4 dB 1,9 Ghz ve 8 Ghz | 50 -8000 Mhz aralığında
|  |  | TS EN 50413 |  |  | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. |  |  |  | 20mV/m, 30 mV/m, 0,5 V/m , 1 V/m, 1,20 V/m , 1,5 V/m, 2 V/m , 5 V/m , 10 V/m , 12 V/m , 20 V/m , 30 V/m, 40 V/m , 50 V/m , 70V/m , 80 V/m , 100 V/m .
[5 empty] | 2027-01-13 |  |  |  |  | 0,5 mA/m , 1 mA/m , 5 mA/m , 10 mA/m , 15 mA/m, 25 mA/m, 40 mA/m, 50 mA/m, 100 mA/m , 200 mA/m
Data Sheet
30 | Portatif Çoklu Gaz Dedektörü | 210917V-017 | Gaz Ölçüm Tayini | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 2023-01-05 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | HİZMET DIŞI | -- | CH4 - ±%0,2 vol O2 - ±0.2% (5.1–30.0%) H2S - 1,9 ppm CO - ± 5% Cihaz Kullanım kılavuzu sensör özellikleri | CH4 - %2,5 H2S - 25 ppm O2- %16 CO - 44 ppm
|  |  | NIOSH 6604-NIOSH 6601 |  | 2025-01-05

## 31-40
|  | KALİBRASYON TAKİP VE CİHAZ LİSTESİ | [5 empty] | Kayıt No | 9
[8 empty] | Kayıt Tarihi | 2026-03-09
LS.66.03 / 21.05.2018 / 07 /24.06.2024
No | CİHAZ MARKA/MODEL/AD | SERİ NUMARASI | CİHAZIN KULLANILDIĞI PARAMETRE VE METOT | KALİBRASYON YAPAN | KALİBRASYON TARİHİ / GELECEK KALİBRASYON TARİHİ | BAKIM / ARA KONTROL PERİYODU | KULLANIM DURUMU / GEREKÇE | PROBLAR VE SERİ NUMARALARI | KABUL KRİTERİ | KALİBRASYON NOKTALARI
31 | Aydınlatma Ölçüm Cihazı SDL 400 | A.052689 | Aydınlık Düzeyi Tayini | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 2024-08-28 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | A.052689 | 5% COHSR 928-1-IPG-03 MADDE 5.1 | 35 lux,150 lux,250 lux,400 lux ,1000 lux,2000 lux (ISGUM ONAYLI)
|  |  | COHSR-928-1-IPG-039 |  | 2026-08-28
32 | Aydınlatma Ölçüm Cihazı UNI-T | C202779791 | Aydınlık Düzeyi Tayini COHSR-928-1-IPG-039 |  | 2026-01-19 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | 5% | 35 lux,150 lux,250 lux,400 lux ,1000 lux,2000 lux (ISGUM DUYURULAR)
Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti.
[5 empty] | 2028-01-19 |  |  |  | COHSR 928-1-IPG-03 MADDE 5.1
33 | Gürültü Dozimetre | 200300220 | Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler TS EN ISO 9612 | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 21.01.2026 21.01.2028 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | SN:200300216 | Referans noktada '+/- 0,5 dB | AC ve Z filtrelerinde 63 Hz-16 kg Hz' kadar 9 değer (ISGUM DUYURULAR)
[9 empty] | Sapma Değeri< tolerans değeri | 1000 hz'de aksutik seviye doğrusallığı testi
[9 empty] | (IEC 61252) | 1000 hz'de doğrusallık kontrolü
34 | Gürültü Dozimetre | 200300214 | Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler TS EN ISO 9612 | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 2026-01-21 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | SN:200300220 | Referans noktada '+/- 0,5 dB | AC ve Z filtrelerinde 63 Hz-16 kg Hz' kadar 9 değer (ISGUM DUYURULAR)
[9 empty] | Sapma Değeri< tolerans değeri | 1000 hz'de aksutik seviye doğrusallığı testi
[5 empty] | 2028-01-21 |  |  |  | (IEC 61252) | 1000 hz'de doğrusallık kontrolü
35 | Gürültü Dozimetre | 200300216 | Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler TS EN ISO 9612 | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 21.01.2026 21.01.2028 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | SN:2003002221 | Referans noktada '+/- 0,5 dB | AC ve Z filtrelerinde 63 Hz-16 kg Hz' kadar 9 değer (ISGUM DUYURULAR)
[9 empty] | Sapma Değeri< tolerans değeri | 1000 hz'de aksutik seviye doğrusallığı testi
[9 empty] | (IEC 61252) | 1000 hz'de doğrusallık kontrolü
36 | Kütle Seti | 2189 | Toz Ölçümü Tayini HSE-MDHS 14/3 | Kalmet Kalibrasyon Ticaret Ltd.Şti. | 2024-09-18 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | 1g / +/- 0,030 mg | 1g -5g- 10g - 20g - 50g ağırlıklarında
2 g / +/-0,04 mg
5g / +/- 0,05
10 g / +/- 0,060 mg
20 g / +/- 0,080 mg
50 g / +/- 0,10 mg
100 g / +/-0,15 mg
200 g / +/- 0,30 mg
[5 empty] | 2027-09-18 |  |  |  | *KÜTLE ÖLÇ. İM. MUAY.DAMG.ALAMA ES HK. YÖN. / OIML R111-1 Tablo1
37 | Radwag AS 82/220 R2 Analitik Terazi AS82/220R2 | 608978 | Tozun Gravimetrik Tayini HSE-MDHS 14/3 | Protos Kalibrasyon Hizmetleri | 2026-01-14 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | +/- 0,06 mg , +/- 0,2 mg | 0.00001 gram - 0,2 gram - 0,5 gram – 1 gram – 2gram – 2,5 gram – 5 gram – 5,5 gram – 15 gram – 20 gram – 50 gram – 60 gram – 80 gram
2027-01-14
(Data Sheet)
38 | Referans Karışımlı Kalibrasyon Gaz Tüpü | 32100 |  | Kalibrasyon gerekmez | 2026-01-20 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | LOT:AR202004 |  | --
Anlık Gaz Ölçümü
|  |  | NIOSH 6604-NIOSH 6601 | [5 empty] | --
|  |  | İşletme İçi CH4 ve H2S |  | 2027-01-20
39 | Termal Konfor Ölçüm Cihazı | 21010889 | Termal Konfor Ölçüm Tayini TS EN ISO 7730 TS EN ISO 7243 | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 2026-01-19 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | 21025959 21026409 21022509 21015599 CP24A | %10 RH %10, %40 RH %2,5 %60 RH %1 %90 RH %1 | RH %10,%40,%60,%
[9 empty] | 1 m/s %10, 6 m/s %7, | 1 m/s,6 m/s
[5 empty] | 2028-01-19 |  |  |  | 20°C ; 0,5°C 40°C ; 0,5 °C 60°C ; 1 °C 80°C ; 1 °C 100 °C; 1 °C | 20°C,40°C,60°C,80°C,100°C
İSGÜM Duyuru
40 | Delta OHM 3 Kanal Titreşim Ölçer | 16091630347 | TS EN ISO 5349-1 Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi TS EN ISO 5349-2 Kişilerin maruz kaldığın elden vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi TS ISO 2631-1 Tüm vücud titreşime maruz kalma değerlendirilmesi | Protos Kalibrasyon Hizmetleri | 2026-01-15 |  | KULLANIMDA | 356A02 SN:LW206683 080A90 111 32-50 W4 CP 22 16013239 SN:00208579 21008065 | +/- %3 | 16 Hz ve 25 Hz'de 1,2,3,4,5,7,10 m/s2 , 80 ve 160 Hz'de 1,2,5,10,20,30,40 m/s2
TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ.
[5 empty] | 2028-01-15 |  |  |  | TS EN ISO 8041-1 Tablo2

## 41-50
|  | KALİBRASYON TAKİP VE CİHAZ LİSTESİ | [5 empty] | Kayıt No | 9
[8 empty] | Kayıt Tarihi | 2026-03-09
LS.66.03 / 21.05.2018 / 07 /24.06.2024
No | CİHAZ MARKA/MODEL/AD | SERİ NUMARASI | CİHAZIN KULLANILDIĞI PARAMETRE VE METOT | KALİBRASYON YAPAN | KALİBRASYON TARİHİ / GELECEK KALİBRASYON TARİHİ | BAKIM / ARA KONTROL PERİYODU | KULLANIM DURUMU / GEREKÇE | PROBLAR VE SERİ NUMARALARI | KABUL KRİTERİ | KALİBRASYON NOKTALARI
41 | Ses Seviyesi Ölçer Tip 1 2010UC/A | 21111056260 | TS EN ISO 1996-2 Akustik-Çevre Gürültünün Tanımı Ölçüm ve Değerlendirilmesi | Protos Kalibrasyon Ölçüm Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. | 2026-03-02 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | A,C , Cfast Filtreleri için; '125 hz'de +/- 1.0 1 khz +/- 0,7 8 khz +/- 1,5; 2,5 | C ağırlıklı filtre ,C -fast 125hz,1khz, 8 khz
[9 empty] | Lin filtresi için; 125 hz +/- 1.0 1 khz +/- 0,7 8 khz +/- 1,5 ;2,5 | A ağırlıklı filtre 125hz,1khz, 8 khz
[9 empty] | 200ms +- 0,5 ve 2 ms +- 1.0 - 1,5 | Lin Fast ağırlıklı filtrede 125hz,1khz, 8 khz
[5 empty] | 2027-03-02 |  |  |  | 8 khzde tam döngü için +-2.0 yarım döngü negatif ve pozitif için +-1.0 | A,C,Z filtrelerinde 63 hzden 16 khz'ye kadar 9 değerde elektrik sinyali
Cihaz iç gürültü testi
[9 empty] | 4 khzde yarım döngü pozitif ve negatif aşırı yükleme ve fark testi için +- 1,5 | 1 khz'de hızlı modda A,C,Z filtrelerinde yavaş modda A filtrede ve Laeq elektrik sinyal testi
Seviye doğrusallığı testi 94 dbden 5 db aralıklarla cihaz doğrusal çalışma aralığı alt sınır ve üst sınır olarak / son 5 test 1 db aralıklarla olmalı
4 khz de A filtresi için hızlı ve LAE mod için 200 m/s , 2 ms , 0,25 ms, yavaş mod için 200ms ve 2 ms de test
4 khzde yarım döngü pozitif ve negatif aşırı yükleme ve fark testi
[9 empty] | TS EN ISO 61672 -1 T.3 | peak C 8 Khzde tam döngü , 500 hzde yarım döngü
42 | Sensidyne Go-Cal Primer Akış Kalibratörü 4199 | 41461742011 | Pompa akış hızlarının stabiletesini test etmek ve doğrulamasını yapmak için kullanılır. | Protos Kalibrasyon Ölçüm Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | 2025-08-04 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | %2 veya ± 0,005 | 1 , 2 , 2,5 , 3 , 4 l/dk noktalarında
[5 empty] | 2026-08-04 |  |  |  | TS EN 482 B.2.1.3
43 | Titreşim Alan Kalibratörü HD 2060 | 21026306 | TS EN ISO 5349-1 Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi TS EN ISO 5349-2 Kişilerin maruz kaldığın elden vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi TS ISO 2631-1 Tüm vücud titreşime maruz kalma değerlendirilmesi | Protos Kalibrasyon Hizmetleri | 2026-05-22 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | (TS EN ISO 8041-1 STANDART) +/- %3 | 16 Hz ve 160 Hz
1 m/s2 ve 10 m/s2
2027-05-22
44 | Ses Seviyesi Ölçer Tip 1 Kalibratörü HD2020 | 21035151 | TS EN ISO 1996-2 Akustik-Çevre Gürültünün Tanımı Ölçüm ve Değerlendirilmesi | Penta Otomasyon Ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 2026-02-27 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | +/- 0,25 | Seviye kontrolü 1000 Hz'de 94 DB ±0,25
Frekans kontrolü 1000 Hz'de % 0,7 Hz
[5 empty] | 2027-02-27 |  |  |  | IEC 60942 :2017 bkz. Notlar | Seviye kontrolü 1000 Hz'de 114 DB ±0,25
45 | UNIPHOS Ön Hava Örnekleme Pompası | CF000769 | Dedektör Tüple Gaz Ölçümü Tayini ASTM D4490-96 | Protos Kalibrasyon Hizmetleri | 2024-02-05 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | 50 ml +/- 2,5 ml , 100 ml +/- 5 ml (Kalibrasyon Raporu) | 50 ve 100 ml
** astmd D4490 − 96 7.2 Pump 7.2.1 Short-Term Sampling / el pompası izin verilen sapma %5
2027-02-05
46 | Büret | -- | Dedektör Tüple Gaz Ölçümü Tayini ASTM D4490-96 | Unikal Kalibrasyon ve Deney Laboratuvar Hizmetleri | 2026-03-04 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | ± 1 ml (±%0,90)* | 40,50,100,110 mL
*Büret çözünürlüğü 2ml yarısını kabul kriteri olarak kabul ettik (110mllik hacimde), (%0,9) olarak belirlenmiştir
2028-03-04
47 | Elitech Sıcaklık-Nem Ölçer | EF7187008752 | Hassas Terazi Odası Ortam Koşullarının İzlenmesi ve Kayıt Altına Alınması | Direnç Kalibrasyon Danışmanlık Muayene Temizlik Reklam Org.Tic.Ltd.Şti. | 2026-02-26 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | +/- 0,5 °C , % 3 Rh | 18-20-22- °C noktalarında (MDHS 14/3) , 48-50-53 Rh noktalarında (Datasheet)
Data Sheet Teknik Özellikler
2027-02-26
48 | Mikropipet | -- | HSG 248-A1-NIOSH 7400 | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | --
Slayt Numunesi Hazırlama - Ön İşlem - Slayt saflaştırma
49 | Faz Kontrast Mikroskobu | 1907718 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | HİZMET DIŞI | --
HSG 248 A1 – NIOSH 7400
--
50 | Kurutek KT12B Ev Tipi Nem Alma Cihazı | -- | Tozun Gravimetrik Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | --
HSE-MDHS 14/3
--

## 51-60
|  | KALİBRASYON TAKİP VE CİHAZ LİSTESİ | [5 empty] | Kayıt No | 9
[8 empty] | Kayıt Tarihi | 2026-03-09
LS.66.03 / 21.05.2018 / 07 /24.06.2024
No | CİHAZ MARKA/MODEL/AD | SERİ NUMARASI | CİHAZIN KULLANILDIĞI PARAMETRE VE METOT | KALİBRASYON YAPAN | KALİBRASYON TARİHİ / GELECEK KALİBRASYON TARİHİ | BAKIM / ARA KONTROL PERİYODU | KULLANIM DURUMU / GEREKÇE | PROBLAR VE SERİ NUMARALARI | KABUL KRİTERİ | KALİBRASYON NOKTALARI
51 | LP-5 | LP051900 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | -
| (Hava Örnekleme pompası) |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --
52 | LP-5 | LP051901 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | -
| (Hava Örnekleme pompası) |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --
53 | LP-5 | LP051902 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | Hizmet Dışı | -- | -- | -
| (Hava Örnekleme pompası) |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --
54 | LP-5 | LP051898 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | -
| (Hava Örnekleme pompası) |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --
55 | LP-5 | LP051899 | Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | -
| (Hava Örnekleme pompası) |  | HSG 248 A1 – NIOSH 7400 |  | --
56 | Kütle Seti | 2841 | Toz Ölçümü Tayini HSE-MDHS 14/3 | Kraft Teknik | 2026-02-27 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | 500 mg +/- 0,025 | 500 mg
[5 empty] | 2029-02-27 |  |  |  | *KÜTLE ÖLÇ. İM. MUAY.DAMG.ALAMA ES HK. YÖN. / OIML R111-1 Tablo1
57 | Kütle Seti | 2840 | Toz Ölçümü Tayini HSE-MDHS 14/3 | Kraft Teknik | 2026-02-27 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | 100 mg +/-0,015 | 100 mg
[5 empty] | 2029-02-27 |  |  |  | *KÜTLE ÖLÇ. İM. MUAY.DAMG.ALAMA ES HK. YÖN. / OIML R111-1 Tablo1
58 | Kütle Seti | 2839 | Toz Ölçümü Tayini HSE-MDHS 14/3 | Kraft Teknik | 2026-02-27 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | 50 mg +/-0,012 | 50 mg
[5 empty] | 2029-02-27 |  |  |  | *KÜTLE ÖLÇ. İM. MUAY.DAMG.ALAMA ES HK. YÖN. / OIML R111-1 Tablo1
59 | BRESSER / POLARİZE IŞIK MİKROSKOBU / MPO 401 / 2201178 | 2201178 | KATI NUMUNEDE ASBEST TÜR TAYİNİ | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | --
--
60 | BRESSER / STEREO MİKROSKOBU / ETD 201 | 1217574 | KATI NUMUNEDE ASBEST TÜR TAYİNİ VE FİZİKSEL GÖRÜNÜM TAYİNİ | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | --
--

## 61-70
|  | KALİBRASYON TAKİP VE CİHAZ LİSTESİ | [5 empty] | Kayıt No | 9
[8 empty] | Kayıt Tarihi | 2026-03-09
LS.66.03 / 21.05.2018 / 07 /24.06.2024
No | CİHAZ MARKA/MODEL/AD | SERİ NUMARASI | CİHAZIN KULLANILDIĞI PARAMETRE VE METOT | KALİBRASYON YAPAN | KALİBRASYON TARİHİ / GELECEK KALİBRASYON TARİHİ | BAKIM / ARA KONTROL PERİYODU | KULLANIM DURUMU / GEREKÇE | PROBLAR VE SERİ NUMARALARI | KABUL KRİTERİ | KALİBRASYON NOKTALARI
61 | RADICAL SCIENTIFIC EQUIPMENT / DSO / 10 X | 9019100 | KATI NUMUNEDE ASBEST TÜR TAYİNİ | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | KALİBRASYON GEREKTİRMEZ | --
--
62 | BENETECH / ANEMOMETRE / GM8910 | 2687160 | İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM ORTAM KOŞULLARI | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 2025-08-08 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | Bağıl Nem ; 10-20 °C ±%10 20-30 °C ±%5 30-40 °C ±%2,5 40-50 °C ±%1,5 50-60 °C ±%1 | (nem için )15 °C - 25 °C - 30 °C 35 °C - 45 °C - 50 °C
63 | BENETECH / ANEMOMETRE / GM8910 | 2687036 |  |  |  |  | KULLANIMDA | -- | 0,05-0,2 m/s±%55 0,2-0,5 ± %30 0,5 - 1 ±%15 1-5 ±%10 5-10 ± %7 | 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 m/s
20 °C - 30 °C - 40 °C - 50 °C - 60 °C - 120 °C
64 | BENETECH / ANEMOMETRE / GM8910 | 2687145 |  |  | 2026-08-08 |  | KULLANIMDA | -- | 20- 50°C ±0,5 50-120°C ±1
[9 empty] | ± 1.0hPa | 900 Pa, 950 hpa, 990 hpa, 1000 hPa, 1010 hPa , 1020 hpa , 1030 hPa, 1050 hPa, 1100 hPa
65 | Zefon Digical Primer Akış kalibratörü / DG-5 | 23215 | Pompa akış hızlarının stabiletesini test etmek ve doğrulamasını yapmak için kullanılır. | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 2026-02-26 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. |  | -- | '+/- % 0,5 | Noktalar: 1 , 2 , 2.5 ,3 , 4 l/dk
2027-02-26
66 | BRESSER / POLARİZE IŞIK MİKROSKOBU / MPO 401 / 2201178 | 5780000 | KATI NUMUNEDE ASBEST TÜR TAYİNİ | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | --
--
67 | BRESSER / STEREO MİKROSKOBU / ETD 201 | 5806200 | KATI NUMUNEDE ASBEST TÜR TAYİNİ VE FİZİKSEL GÖRÜNÜM TAYİNİ | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | --
--
68 | RADICAL SCIENTIFIC EQUIPMENT / DSO / 10 X | 3304005480 | KATI NUMUNEDE ASBEST TÜR TAYİNİ | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | KALİBRASYON GEREKTİRMEZ | --
--
69 | Portatif Çoklu Gaz Dedektörü |  | Gaz Ölçüm Tayini NIOSH 6604 - NIOSH6601 | Penta Otomasyon ve Endüstriyel Ürünler San.Tic.Ltd.Şti. | 2025-06-27 |  |  |  | CH4 : +- %5 LEL O2 : +- %1,5 Vol H2S : +- 5 ppm CO : +- 5 ppm | CH4:%2,5 H2S:25ppm O2:%16 CO:44ppm
2026-06-27
70 | Hava Örnekleme Pompası(Casella Vortex3 Pro) | 9999999 | Havadaki Lifsi Toz Tayini HSG248A1 - NIOSH7400 | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | --
--

## 71-80
|  | KALİBRASYON TAKİP VE CİHAZ LİSTESİ | [5 empty] | Kayıt No | 10
[8 empty] | Kayıt Tarihi | 2026-03-09
LS.66.03 / 21.05.2018 / 07 /24.06.2024
No | CİHAZ MARKA/MODEL/AD | SERİ NUMARASI | CİHAZIN KULLANILDIĞI PARAMETRE VE METOT | KALİBRASYON YAPAN | KALİBRASYON TARİHİ / GELECEK KALİBRASYON TARİHİ | BAKIM / ARA KONTROL PERİYODU | KULLANIM DURUMU / GEREKÇE | PROBLAR VE SERİ NUMARALARI | KABUL KRİTERİ | KALİBRASYON NOKTALARI
71 | Forever Mini Kozmetik Buzdolabı | - | Havadaki Lifsi Toz Tayini HSG248A1 - NIOSH7400 | Kalibrasyon gerekmez | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | --
--
72 | GQ EMF - 390 | 240929 | Manyetik Alan Tayini TS EN 50413 | ANTEK KALİBRASYON TEST ÖLÇÜM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LABORATUVAR | 20.09.2024 (Antek Kalibrasyon/Elektrik Alan) 27.09.2024 (Emc Lab/Manyetik Alan) | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | ±(5%) ±(10%) ± 10 dB | C ağırlıklı filtre ,C -fast 125hz,1khz, 8 khz
|  |  |  | EMC TEST VE KONTROL HİZMETLERİ A.Ş. | 20.09.2026
73 | CESVA SC250 | T260623 | TS EN ISO 6912 Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi , TS EN ISO 1996-1 Akustik -Çevre Gürültüsünün Tarifi,Ölçülmesive Değerlendirilmesi-bölüm 1: Temel Büyüklükler ve değerlendirme işlemleri , TS EN ISO 1996-2 Akustik - Çevresel gürültünün tanımı, ölçümü ve değerlendirilmesi Bölüm2:Ses Basıncı seviyelerinin belirlenmesi | Protos Kalibrasyon Ölçüm Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti. | 2026-06-01 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA |  | A,C , Cfast Filtreleri için; '125 hz'de +/- 1.0 1 khz +/- 0,7 8 khz +/- 1,5; 2,5 | A ağırlıklı filtre 125hz,1khz, 8 khz
[9 empty] | Lin filtresi için; 125 hz +/- 1.0 1 khz +/- 0,7 8 khz +/- 1,5 ;2,5 | Lin Fast ağırlıklı filtrede 125hz,1khz, 8 khz
[9 empty] | 200ms +- 0,5 ve 2 ms +- 1.0 - 1,5 | A,C,Z filtrelerinde 63 hzden 16 khz'ye kadar 9 değerde elektrik sinyali
Cihaz İç Gürültü Testi
[5 empty] | 2027-06-01 |  |  |  | 8 khzde tam döngü için +-2.0 yarım döngü negatif ve pozitif için +-1.0 | 1 khz'de hızlı modda A,C,Z filtrelerinde yavaş modda A filtrede ve Laeq elektrik sinyal testi
[9 empty] | 4 khzde yarım döngü pozitif ve negatif aşırı yükleme ve fark testi için +- 1,5 | Seviye doğrusallığı testi 94 dbden 5 db aralıklarla cihaz doğrusal çalışma aralığı alt sınır ve üst sınır olarak / son 5 test 1 db aralıklarla olmalı
[9 empty] | 4 khzde yarım döngü pozitif ve negatif aşırı yükleme ve fark testi için +- 1,5 | Seviye doğrusallığı testi 94 dbden 5 db aralıklarla cihaz doğrusal çalışma aralığı alt sınır ve üst sınır olarak / son 5 test 1 db aralıklarla olmalı
4 khz de A filtresi için hızlı ve LAE mod için 200 m/s , 2 ms , 0,25 ms, yavaş mod için 200ms ve 2 ms de test
4 khzde yarım döngü pozitif ve negatif aşırı yükleme ve fark testi
peak C 8 Khzde tam döngü , 500 hzde yarım döngü
74 | Drager X-am 2600 | ARUK-0546 | Gaz Ölçüm Tayini NIOSH 6604 - NIOSH6601 | Drager | 2.12.2025 02.12.2026 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | CH4 : +- %5 LEL O2 : +- %1,5 Vol H2S : +- 5 ppm CO : +- 5 ppm | CH4:%2,5 H2S:25ppm O2:%16 CO:44ppm
75 | Drager Bump Testi Doğrulaması | 6811130 / 8319131 | Gaz Ölçüm Tayini NIOSH 6604 - NIOSH6601 | Drager | -- | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | -- | --
76 | Glove boxl | -- | Katı Numunede Asbest Tür Tayini | Mos Teknik | 29.06.2026 29.06.2027 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | Kabin içi akış hızının 0,5 m/s2'den yüksek olması | --
HSG 248 A2 – NIOSH 9002
77 | Glove boxl | -- | Katı Numunede Asbest Tür Tayini | Mos Teknik | 29.06.2026 29.06.2027 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | Kabin içi akış hızının 0,5 m/s2'den yüksek olması | --
HSG 248 A2 – NIOSH 9002
78 | Glove boxl | -- | Katı Numunede Asbest Tür Tayini | Mos Teknik | 29.06.2026 29.06.2027 | TEDARİKÇİ TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI GEREKMEZ / ARA KONTROL AYDA BİR KEZ. | KULLANIMDA | -- | Kabin içi akış hızının 0,5 m/s2'den yüksek olması | --
HSG 248 A2 – NIOSH 9002

## NOTLAR
No | Kalibrasyon Periyod Gerekçeleri
1 | Kütle seti kalibrayon periyodu | İsgüm Lab Rehber
2 | Stage Mikrometresi/optik skala | Türkak denetim sonrası belirlenen ve bakanlık tarafından istenen azami periyod * 3 yıl
3 | Digital Kumpas | Türkak denetim sonrası belirlenen ve bakanlık tarafından istenen azami periyod* 3 yıl
4 | Gürültü Kalibratör | Not: standart mevcut olmamakla birlikte Delta Ohm'un düzenlemiş olduğu sertifikada atıf yaparak tolerans limitinden bahsettiği tablodan yararlanılmıştır.
5 | * mikroskop bakım periyodu | İsgüm 05.04.2023 duyurusu gereği mikroskoplar için belirlenmiş bir bakım periduna ihtiyaç yoktur , gerektiğinde bakıma gidecektir.
6 | Hassas teraz | azami 1 yıl
7 | Etalon kütle seti | azami 3 yıl
8 | Birincil akış ölçer | azami 1 yıl
9 | Çevre şartı ölçüm cihazı | azami 1 yıl
10 | Anlık gaz ölçümü hacim doğrulama düzeneği (büret) | azami 2 yıl
11 | Dedektör tüple gaz ölçümünde kullanılan el pompaları | azami 3 yıl
Test of the distortion of the sound generated by the sound calibrator
The measurement distortion ot the sound generated by the sound calibrator
The reference standart is IEC 60942:2003 "Electroacoustics - Sound Calibrators"